TP - IUT - MTS

Qui est concerné ? Etudiant - TP Caractéristiques mécaniques d'alliages métalliques de Quoi s'agit-il ? Mode opératoire de préparation et utilisation de la machine de traction MTS Où ? Salle de Travaux pratiques

Illustration du poste de travail

Illustration du materiel utilisé

Opération 1 : Préparation

| Opérations élémentaires | Sécurité | AutoControle | Insctuction | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Allumer la machine |  |  |  | O |
| 2- Vérifier que la machine est prête |  | Le voyant de sécurité est allumé en rouge fixe |  |  |
| 3- Lancer le logiciel de pilotage et d'acquisition |  |  | Suivre la procédure 1-Lancement du logiciel disponible dans le répertoire \Logiciel |  |

Procédure ? Mise en route de la machine Lancement du logiciel et initialisation de la communication avec la machine de Traction MTS Consommable ? Aucun

Opération 2 : Installation de l'éprouvette sur more supérieur

| Opérations élémentaires | Sécurité | AutoControle | Insctuction | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Ouvrir le more supérieur |  | Ouvrir jusqu'à ce que l'éprouvette puisse être introduite dans le more |  | O |
| 2- Ouvrir le more inférieur |  |  |  | O |
| 3- Passer en mode pilotage manuel |  | En Mode manuel, la lumière verte est allumée |  | O |
| 4- Ecarter la traverse afin de pouvoir introduire l'éprouvette |  |  | Les boutons permettent d'effectuer des déplacements rapides La mollette permet d'effectuer des déplacements lents |  |
| 5- Insérer l'éprouvette dans le more |  |  |  | O |
| 6- Vérifier la position de l'éprouvette |  |  |  |  |
| 7- Fermer le more |  |  |  |  |
| 8- Serrer fermement | Serrer fermement en prenant appui sur le more |  |  |  |
| 9- Descendre rapidement la traverse sans toucher le more inferieur |  | Attention a ne pas toucher le more inférieur |  | O |
| 10- Arrêter la descente RAPIDE avant d'atteindre le more |  |  |  |  |
| 11- Terminer l'approche en descente lente (Mollette) | Avancer lentement et éventuellement réouvrir le more si l'eprouvette ne passe pas |  |  |  |
| 12- Descendre jusqu'à atteindre la position de serrage |  | Vérifier la position de l'éprouvette sur le more inférieur |  |  |

Procédure ? Fixation de l'éprouvette sur le more supérieur et positionnement du more inférieur Matériel utilisé ? Pupitre de commande manuel Consommable ? Eprouvette

Opération 3 : Installation de l'éprouvette sur more inférieur

| Opérations élémentaires | Sécurité | AutoControle | Insctuction | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Serrer le more inférieur |  |  |  | O |
| 2- Serrer fermement en prenant appui sur le more | Serrer fermement en prenant appui sur le more |  |  |  |
| 3- Désactiver le pilotage Manuel |  |  |  |  |
| 4- Passer en mode piloté (par le logiciel) |  | Le voyant s'etteint |  | O |
| 5- Appliquer la procédure 3-Lancement de l'essai |  |  | Appliquer la procédure 3-Lancement de l'essai disponible dans le répertoire \Logiciel |  |

Procédure ? Serrage du more inférieur et passage en mode remote (Mode télécommandé depuis le logiciel) Matériel ? Pupitre de commande local de la machine

Point de vigilance 1 : Position de l'éprouvette dans le more

Point de vigilance 2 : Approche finale du More Inférieur

Lors de l'approche du more inférieur, afin d'éviter de percuter le more, ilest impératif d'effectuer des déplacements lents, par le biais de la molette