SpectroPhoto-110524

Objet : TP de spéctrophotométrie Procédure de Préparation et utilisation d'un spectromètre à cathode Creuse (Perkin Elmer Model 3110) afin de déterminer les teneurs en Chrome et Nickel d'un acier prélablement mis en solution acide) Paramètres : Longueur d'onde et courant - Chrome : 360.5 nm / 25 mA - Nickel : 352 nm / 22 mA - 10 mesures automatiques [Replicate] / 1 sec [Init Time] Matériel utilisé : 1 - Lampe à cathode creuse (Chrome ou Nickel selon mesures à réaliser) Consommable : 1 - Préparation diluée 10 fois (suite à attaque acide) Liste des Opérations : 1- Préparation : Ventilation / Acétylène 2- Préparation du Spectrophotomètre 3- Réglage de l'intensité du faisceau et configuration des mesures 4- Réglage de la longueur d'onde et recherche du CTS Max 5- Allumage de la flamme 6- Mise à 0 et Mesures 7- Arrêt de la manipulation n

Illustration du poste de travail

Illustration du materiel utilisé

Opération 1 : Préparation : Ventilation / Acétylène

| Opérations élémentaires | Sécurité | Ergonomie | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Mise en route de la ventilation |  |  |  |  |
| 2- Allumage de la ventilation |  |  |  | O |
| 3- Vérification de l'allumage |  |  | Vérifier que la ventilation de votre poste est allumée |  |
| 4- Ouvrir l'arrivée de l'acétylène |  |  |  | O |
| 5- Vérifier l'ouverture |  |  | Vérifier que le robinet est entièrement ouvert |  |

Procédure ?

Mise en marche de la ventilation et ouverture de l'arrivée d'acétylène

Protection ?

Sans objet

Opération 2 : Préparation du Spectrophotomètre

| Opérations élémentaires | Sécurité | Ergonomie | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Ouverture Air Comprimé / Acéthylène |  | Ouvrir les arrivées Air comprimé et Acéthylène | Vérifier que les pressions sont correctes (Pastilles) |  |
| 2- Allumer la machine |  |  | Vérifier que l'écran affiche <<Perkin Elmer Model 3110>> | O |
| 3- Vérifier que le courant de la lampe est à 0 |  | Touche "Param Entry" | Vérifier que le courant de la lampe [lamp curr] est à 0 |  |
| 4- Insérer la lampe |  |  |  | O |
| 5- Connecter la broche de la lampe |  | Ne pas forcer lors de l'insertion |  | O |

Opération 3 : Réglage de l'intensité du faisceau et configuration des mesures

| Opérations élémentaires | Sécurité | Ergonomie | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Paramétrages |  | Utiliser la touche "Param Entry" pour naviguer dans les paramètres |  |  |
| 2- Réglage Intensité |  | Régler à 25 mA pour le Chrome et 22 mA pour le Nickel |  |  |
| 3- Réglage int Time (intervalle de mesure) |  | Int time à 1 |  |  |
| 4- Réglage Replicates (Nombre de mesures) |  | Demander 10 mesures |  |  |
| 5- Vérifier la présence du faisceau |  | Utiliser une feuille de papier | Vérifier la présence du faisceau |  |

Procédure : Paramétrage de la machine et vérification du faisceau

Matériel utilisé : Feuille de papier

Opération 4 : Réglage de la longueur d'onde et recherche du CTS Max

| Opérations élémentaires | Sécurité | Ergonomie | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Passage dans le mode réglage longueur d'onde [Energy] |  |  |  | O |
| 2- Réglage de la longueur d'onde |  | Utiliser la mollette latérale de réglage |  |  |
| 3- Vérifier valeur initiale |  |  | Vérifier que la valeur souhaitée a été atteinte (360.5 pour le chrome; 352 pour le nickel) |  |
| 4- Ajustement du Gain | A Chaque fois que l'écran est saturé de XXXX, presser la touche Gain |  |  |  |
| 5- Comment ajuster l'énergie |  |  |  | O |
| 6- Ajustement global de l'énergie |  | Régler grossièrement le CTS |  |  |
| 7- Ajustement précis de l'énergie |  |  | Trouver la valeur maximale de CTS / Sans saturer |  |

Procédure : Réglage de la longueur d'onde et recherche du CTS max.

Utilisation : Utiliser la mollette latérale et les 2 boutons de réglage

!! Attention : Utiliser la bouton Gain en cas de saturation

Opération 5 : Allumage de la flamme

| Opérations élémentaires | Sécurité | Ergonomie | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Activation de l'arrivée AIR |  | Passer bouton de "OFF" à "AIR" |  |  |
| 2- Contrôler la pression |  |  | Vérifier l'indicateur d'arrivée d'air |  |
| 3- Ajuster Oxidant |  | Ajuster Oxidant pour atteindre 5 |  |  |
| 4- Ajuster Fuel |  | Ajuster Fuel à 3 |  |  |
| 5- Allumage de la flamme |  | Presser le bouton Ignite quelques secondes |  |  |
| 6- Vérifier l'état de la flamme | En cas d'erreur le voyant rouge s'allume En cas d'erreur Passer sur OFF et reprendre la procédure |  |  | O |

Opération 6 : Mise à 0 et Mesures

| Opérations élémentaires | Sécurité | Ergonomie | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Installer Bécher eau distillée |  | Mettre le tube de la machine dans l'eau |  |  |
| 2- Mise à 0 de l'absorbance |  | Effectuer un RAZ ("Continuous" puis "A/Z") |  |  |
| 3- Contrôler mise à 0 |  |  | Vérifier que l'absorbance est à 0, sinon refaire Mise à 0 |  |
| 4- Mettre le capillaire dans la fiole |  | Insérer le capillaire dans la préparation à mesurer |  |  |
| 5- Effectuer 10 mesures |  | Presser "Data" puis "Read" |  |  |
| 6- Mesures en cours |  |  |  | O |
| 7- Relever la valeur d'absorption |  | Relever moyenne / Ecart type (ABS(Mean) / SD) |  |  |
| 8- Repasser dans l'eau |  |  |  | O |
| 9- Couper alimentation Air / Acétylène |  | Passer bouton sur "OFF" |  |  |

Opération 7 : Arrêt de la manipulation

| Opérations élémentaires | Sécurité | Ergonomie | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Arrêter la machine |  | Eteindre la machine |  |  |
| 2- Couper localement : Air / Acétylène |  | Fermer Vannes Air comprimé / Acétylène local à la machine |  |  |
| 3- Couper arrivée globale Acétylène |  | Couper arrivée globale Acéthylène | Vérifier que le poste Photométrie de flamme n'est plus utilisé |  |
| 4- Couper Ventilation |  | Couper Ventilation du poste | Vérifier que le poste Photométrie de flamme n'est plus utilisé |  |

SECURITE :

En fin d'opération

- Machine sur OFF (bouton Off / Air)

- Machine éteinte

- Arrivées locales de la machine coupées (Air comprimé, Acétylène)

!! Vérifier que le poste Photométrie de flamme n'est plus utilisé, puis

- Couper l'arrivée globale d'Acétylène de la pièce

- Eteindre la Ventilation